附件1

预拌混凝土企业在线监测设备设置标准

各企业应参照《关于进一步加强我市建筑工地扬尘防治工作建立落实相关工作标准的通知》（扬尘管控办〔2019〕10号）要求，布设在线监测设备。

一、布设位置及数量要求

监测点应布设在搅拌楼至厂区大门口间的主作业区内。每单位至少安装一套环保在线监测设备，设备正常工作且监测数据正常传输。

二、性能参数表

| 设备类型 | 技术指标 |  | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物监测 | 监测因子 |  | PM10（主要指标） |
|  | 监测方式 |  | 连续自动监测 |
|  | 测量原理 |  | 微量振荡天平法、β射线法、光散射法、β射线+光散射法 |
|  | 测量范围 |  | 0-10mg/m³（自动量程） |
|  | 流量漂移 |  | 24h内，任意一次测试时间点流量变化应不超过设定流量的±5%，24h平均流量变化应为-5%～5%。 |
|  | 分辨率 |  | ≤0.1ug/m³ |
|  | 与参比方法比较* | 平均相对误差 | 不少于20对样品，平均相对误差为-15%～15%。 |
|  |  | 相关系数 | ≥0.8（90%置信度） |
|  | 示值重复性 |  | 不大于10% |
|  | 示值误差 |  | 不超过±20% |
|  | 功能 |  | 具备自动除湿或湿度补偿、浓度报警、断电、保护功能 |
|  | 运行环境 |  | -10℃～45℃,≤100%RH |
| *：参比方法是指国家标准分析方法。 |  |  |  |
| 数据采集设备 | （1）监测数据储存时间不少于3个月。 （2）颗粒物（PM10）监测数据有效率不低于90%。 |  |  |
| 显示设备 | （1）外壳防护等级应满足防护等级IP65适应恶劣环境的箱体设计； （2）环境亮度自动调节，显示内容在昼夜间均可保持清晰。 |  |  |
| 智能监控终端 | 具备PM10监控数据预警功能，PM10超过150微克/立方米时，智能监控系统发出预警信号。 |  |  |
| 联动设备 | 扬尘监测数据超标时，联动设备实现自动或手动控制降尘设备，实现及时控尘。 |  |  |

三、计量认证及标准

扬尘在线监测设备指标参数应具备计量器具型式评价报告、获计量器具型式批准、由计量院颁布的设备校准证书，取得由国家生态环境部颁发的中国环境保护产品认证证书（CCEP）、省（市）级计量院出具的计量器具型式批准证书（CPA）的认证。

扬尘在线监测设备中的粉尘监测仪指标参数应符合《粉尘浓度测量仪检定规程》（JJG846-2015）和相关技术要求。

扬尘在线监测仪器传输应符合《污染源在线自动监控（监测系统数据传输标准）》（HJ212-2017）和《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪》（HJ477-2009）的相关要求。

四、扬尘污染源监测协议示例

按照污染物在线监控（监测）系统数据传输标准【HJ212-2017】的传输要求，现场数采仪需提供实时数据、分钟数据、小时数据、日数据数据包，有疑问请联系对接技术人员王新蕾（手机号：18994370376）。示例如下：

2011实时数据 5分钟一次

| 类别 | 项目 |  | 示例/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用命令 | 现场机 | 上传实时数据 | QN=20160801085857223;ST=39;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&DataTime=20160801085857;a01007-Rtd=7.1,a01007-Flag=N;a34002-SampleTime=20160801070000,a34002-Rtd=2.2, a34002-Flag=N…&& |
| 使用字 段 | qn |  | 数据包标识，必传 |
|  | ST=39 |  | 工地扬尘污染源，必传 |
|  | cn |  | 命令编号，2011为实时数据，必传 |
|  | mn |  | 数采仪的唯一标识，必须唯一，一个设备一个MN号，必传 |
|  | Flag=4 |  | 表示无应答的报文协议，必传 |
|  | DataTime |  | 数据时间 |
|  | a01007 |  | 污染物编码，见下 |
|  | Rtd |  | 实时浓度，必传 |
|  | SampleTime |  | 采样时间 |
|  | a01007-Flag |  | 实时数据标识，具体参见HJ212 |
| 备注 | 数采仪主动发送一个无应答的实时数据包 |  |  |

2051分钟数据 10分钟一次

| 类别 | 项目 |  | 示例/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用命令 | 现场机 | 上传分钟数据 | QN=20160801085857223;ST=39;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&DataTime=20160801085000;a01007-Min=7.1,a01007-Avg=17.5,a01007-Max=20.1,a01007-Flag=N;a34002- Min =2.4,a34002-Avg =5.2,a34002-Max =15.2, a34002-Flag=N…&& |
| 使用字段 | DataTime |  | 监测时间，20160801085000表示在2016年08月01日08点50分到2016年08月01日08点59分59秒的实时数据进行统计 |
|  | Min |  | 时间范围内的最小值 |
|  | Avg |  | 时间范围内的平均值 |
|  | Max |  | 时间范围内的最大值 |
| 备注 | 数采仪主动发送一个无应答的分钟数据包,其他参数参见2011命令示例 |  |  |

2061小时数据 1小时一次

| 类别 | 项目 |  | 示例/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用命令 | 现场机 | 上传实时数据 | QN=20160801085857223;ST=39;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&DataTime=20160801080000;a01007-Min=7.1,a01007-Avg=17.5,a01007-Max=20.1,a01007-Flag=N;a34002- Min =2.4,a34002-Avg =5.2,a34002-Max =15.2, a34002-Flag=N…&& |
|  | 上位机 | 返回数据应答 | QN=20160801085000001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&&& |
| 使用字段 | Flag=5 |  | 表示有应答的报文协议，必传 |
|  | DataTime |  | 监测时间，20160801085000表示在2016年08月01日08点到2016年08月01日08点59分59秒的实时数据进行统计 |
|  | ST=91 |  | 表示系统交互 |
|  | CN=9014 |  | 表示数据应答命令 |
| 备注 | 数采仪主动发送一个有应答的分钟数据包,应答的QN和起始的QN保持一致，如上位机未应答则现场机需重发，具体见HJ212标准 |  |  |

2031日数据 一天一次

| 类别 | 项目 |  | 示例/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用命令 | 现场机 | 上传实时数据 | QN=20160801085857223;ST=39;CN=2031;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=5;CP=&&DataTime=20160801000000;a01007-Min=7.1,a01007-Avg=17.5,a01007-Max=20.1,a01007-Flag=N;a34002- Min =2.4,a34002-Avg =5.2,a34002-Max =15.2, a34002-Flag=N…&& |
|  | 上位机 | 返回数据应答 | QN=20160801085000001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016F000169DC0;Flag=4;CP=&&&& |
| 使用字段 | Flag=5 |  | 表示有应答的报文协议，必传 |
|  | DataTime |  | 监测时间，20160801085000表示在2016年08月01日到2016年08月01日08点59分59秒的实时数据进行统计 |
|  | ST=91 |  | 表示系统交互 |
|  | CN=9014 |  | 表示数据应答命令 |
| 备注 | 数采仪主动发送一个有应答的分钟数据包,应答的QN和起始的QN保持一致，如上位机未应答则现场机需重发，具体见HJ212标准 |  |  |

常用监测因子 其他参见HJ212-2017及 HJ 524—2009

| 监测因子名称 | 监测因子编码 | 浓度单位 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | a01001 | 摄氏度 | N3.1 |
| 湿度 | a01002 | % | N3.1 |
| 气压 | a01006 | 千帕 | N5.3 |
| 风速 | a01007 | 米/秒 | N4.1 |
| 风向 | a01008 | 角度 | N4 |
| 总悬浮颗粒物TSP | a34001 | 纳克/立方米 | N3.3 |
| 可吸入颗粒物PM10 | a34002 | 纳克/立方米 | N3.3 |
| 细微颗粒物PM2.5 | a34004 | 纳克/立方米 | N3.3 |